ACCULAB V-3000

PROCÉDURE DE CALIBRATION

Balance à OFF

Tenir "CAL" et mettre à ON

Affiche "XXXX" (en clignotant)

Plateau vide, peser dur "TARE"

Affiche "O" (en clignotant)

Mettre le poids que vous avez vu précédemment (XXXX).

Peser sur "TARE"

Affiche "Deadload"

Enlever le poids

Affiche "Deadload" plus le poids.

Peser "TARE"