Accu-weigh BCF series

T

test

R

Pour entrer en configuration, mettre le jack de calibration dans la prise femelle située en arrière en bas de la colonne.

center zero		      Enter		     shift down

key

TARE		      Reference		     parameter

select

TEST

data select/

shift up key

lb/kg/oz

select

Le display affiche 9 paramètres. Peser sur PARAMETER SELECT pour en voir la description.

Pour modifier les valeurs affichées, peser sur DATA SELECT jusqu'à ce que les valeurs désirées soit affichées. Et peser ensuite ENTER pour accepter.

Après le 9ieme paramètres, l'appareil tombe en mode de calibration.

Un poids est affiché et le LED du center zero clignote.

Avec aucun poids sur le plateau, peser sur ZERO et ENTER simultanément.

CAL s'affiche quelques secondes suivit d'une série de zéro.

Peser sur PARAMETER SELECT.

Placer un poids connu sur la base et changer la valeur avec SHIFT UP et SHIFT DOWN.

Le LED du ZERO ne clignote plus mais celui du LB clignote.

Peser sur ENTER.

FIN

CAL s'affiche puis revient à la valeur précédente.

Enlever le jack de calibration de la prise à l'arrière de la colonne.