ANALOGIC

AN5316

Entrer en mode CAL en tenant le bouton MODE SELECT

Peser sur ENTER

Calibrate at F.S. ?

Peser sur ENTER

Vider la plate-forme

Ajuster la switch deadload(S1-2 à S1-8) jusqu'à ce que les lumières du center zero s'allument.

Peser sur ENTER

Mettre les poids sur la balance

Si nécessaire ajuster le span (S2-1 à S2-8)jusqu'à ce que le symbole du triangle apparaisse

Peser sur ENTER

Vider la plateforme

Pour ne pas ajuster à pleine capacité:  ajuster soi-même la valeur sur l'affichage.

La valeur de la pleine capacité s'affiche

Le display va lire un zero

Le display affiche la valeur de calibration

FIN

La valeur sur l'affichage devrait être zero. Si non, recommencer.