PROCÉDÉ DE CAL

BIZERBA

GT 240

Débranchez l'appareil (switch ON/OFF sur l'imprimante)

Sous le plateau, dans la boîte carrée en stainless, la grosse, changez le jumper seul (pas le groupe de 4) en position closed

Replacez le plateau et rallumer la balance

Pesez sur "Mode", "5"

Tapez : "Pass" 

Au message, pesez 

Pesez sur "Mode", "6"

Tapez : 2133470 

Pesez  F1 pour réception charge

Pesez sur 

Pesez F1 pour la configuration de la balance

Pesez F1 pour linéarisation (calibration ne fonctionne pas).

De retour au mode pesé, débranchez la balance, enlevez le jumper.

Suivre les étapes demandées par la balance 

Réassemblez la balance et c'est terminé.