BIZERBA GD/GH

Éteindre l'appareil

Enlever le boîtier de l'appareil et fermer le jumper X2.

Remettre le boîtier sur l'appareil

Rallumer l'appareil

Scale in calibration mode s'affiche.

Choisir le mode level 5

Écrire PASS et peser ENTER

Choisir le mode level 6 et entrer le code 0743312 et peser sur ENTER

Scale configuration (F7)

Load receptor(F1)

Calibrate (F2)

la valeur du A/D s'affiche

Enlever tous les poids de la balance

<start> (F3)

Apply maximum load s'affiche

Mettre les poids sur la balance (pleine capacité)

<start> (F3)

End: turn unit off, remove calibration jumper s'affiche

Enlever à nouveau le boîtier pour remettre le jumper X2 à sa position initiale puis refermer le boîtier.

FIN