BIZERBA ITE

PROCÉDURE DE CALIBRATION

NOTE IMPORTANTE :

S'il n'y a pas de petit poids qui clignote (), vous ne pourrez pas entrer en calibration. Il faut alors ouvrir l'appareil et changer de position le "jumper" à gauche.

(X1 sur pin 2 et 3)

Entrer 90 et peser sur "MODE"

Marque "PASSWORD"

Entrer 1 et peser sur "MODE"

Marque "SER" Menu

Peser sur F1 (pour faire le zéro)

Chiffre entre 0 et 7

Symbole "Deadload"

Marque  X           X X X X X   Comptes

internes

Segment à barre

Les comptes se stabilisent, la barre de segment arrête de clignoter.

Peser sur "0", puis "MODE"

Compte stabilise, barre arrête de clignoter.

Mettre vos poids (au moins 20% de la capacité), entrer leurs valeurs, peser "MODE".

Symbole du "Span"

Marque            X X X X X

Les comptes se stabilisent, barre arrête de clignoter.

Peser sur    

Entrer 90, peser sur "Mode"