TECH TIP

APPAREIL : MARQUE : BIZERBA DATE : 06/08/04

MODÈLE: ITE

SUJET : (Partie de l'appareil en défaut)

#### PROBLÈME

#### Calibration des balances Bizerba (3000kg)

#### SOLUTION

#### Entrer 90 MOD, demande le mot de passe, entrer 1 MOD, F1, les chiffres bougent

#### et des petits tirets clignotent. Lorsqu'ils s'arrêtent, peser sur le bouton 0 et peser

#### sur MOD pour faire le zéro et lorsque cela clignote plus, mettre 1000kg sur la

#### plate-forme, entrer 1000 sur le clavier et peser sur MOD. Ensuite, mettre 3000kg,

#### entrer 3000 MOD, enlever 1000kg. Entrer 2000 MOD, enlever 1000kg, mettre

#### 1000 MOD, vider la balance, entrer 0 MOD. Pour sortir, peser sur (), la balance

#### indique STORE et revient en mode normal.

#### IMPORTANT : S'il n'y a pas de petit poids qui clignote () vous ne pourrez pas

#### entrer en calibration, il faut alors ouvrir l'appareil et changer de position, le

#### "jumper" à gauche. Si l'appareil est relié avec un autre appareil (imprimante etc.)

#### et que vous l'avez débranché, il faut alors débrancher l'autre appareil et rebrancher

#### d'abord l'indicateur et ensuite l'imprimante. (Suite page suivante)

TECH TIP

APPAREIL : MARQUE : BIZERBA DATE : 06/08/04

MODÈLE: ITE

SUJET :

#### PROBLÈME

#### SOLUTION

#### (Suite de la page 1)

#### Si l'appareil est relié avec un autre appareil (imprimante, etc.) et que vous l'avez

#### débrancher, il faut alors débrancher l'autre appareil et rebrancher d'abord

#### l'indicateur et ensuite l'imprimante.