UMC 600

Ouvrir panneau avant

Positionner la switch 3 en haut

Ajustement deadload

La valeur est très proche de zéro

Affiche c avec un compte

NON

Utiliser le potentiomètre deadload, à l’extrême droite, pour ajuster la valeur du compte le plus près de zéro

OUI

Refermer la switch 3, le deadload est ajusté correctement

Positionner la switch 1 en haut

CALIBRATION

Que la valeur soit ou non à zéro, pesez sur la touche « zéro »

Affiche un c qui flash avec un chiffre à côté

Mettre une masse sur la balance et inscrire la valeur du poids et peser sur enter

Affiche cal et puis revient à la charge inscrite

Refermer la switch 1

Refermer le panneau avant

Affiche cal puis revient à zéro