TECH TIP

APPAREIL : MARQUE : Cardinal DATE : 23/01/04

MODÈLE: 210

SUJET :

Illusion de non linéarité

#### PROBLÈME

#### Attention : Si vous branchez le signal à l'envers et que vous calibrez, les chiffres vont

#### monter quand même dans le bon sens mais la linéarité sera douteuse, surtout

#### si votre cellule ne démarre pas à 0mv (-5mv par exemple sur le sens normal)

#### * Si par exemple le client a fait cette erreur, vous ne vous en rendrez pas compte puisque les

#### chiffres seront quand même dans le bon sens.

#### SOLUTION

#### Branchez votre signal à l'endroit; c'est moins de trouble.