Cardinal 708

Éteindre l'indicateur. Ouvrir le boîtier (côté droit), presser et tenir la switch de calibration en mettant l'indicateur à ON.

INT = est affiché

Relâcher la swicht

Peser sur "Enter" jusqu'à ce que "LOD=" s'affiche.

Peser "Enter" et entrer la valeur des poids échantillons et peser sur "Enter".

Des segments s'affichent puis UNLD.

Enlever les poids de la plate-forme, peser "Enter".

Peser "Enter" jusqu'à ce que l'appareil revienne lui-même en mode de pesée.

Calibration est terminée.

Peser su OFF, refermer le boîtier.

Attention : Si l'appareil peut convertir Lb –Kg, ajuster le "fine span" en Lb sinon la calibration sera perdue à la prochaine mise hors-tension.

POUR UN AJUSTEMENT DU SPAN (FINE):

Mettre l'appareil sous tension, tenir la switch de calibration et peser su 1 pour incrémenter et 0 pour décrémenter la valeur.