Code d’erreur

cardinal 708

UnSt

LoAd

Le motion est actif, lors de la mise sous tension. Avant de faire

quoique ce soit, attendre l’indication de stabilité avant de peser

sur l’une ou l’autre des touches.

UnLd

Le poids sur la balance dépasse le range du zéro à la mise sous

tension. Enlever la charge de la balance et peser sur zéro.

À la mise sous tension, le deadload de la balance est moins que le range du zéro.  Remettre ce qu’il y a normalement sur la balance quand la calibration a été faite et peser zéro.

L’afficheur essai d’afficheur une valeur supérieure

-oF-

Err

-oL-

à 5 digits + ou un nombre – de plus de 4 digits. Retourner en mode gross et revoyez la valeur de la tare.

La charge sur la balance excède sa capacité. Enlever les charges de la balance.

Une mauvaise touche a été pesée.

Err A

Le circuit ne reçoit pas de signal des cellules, pour l’une ou l’autre des raisons suivantes : 1- le signal de sortie des cellules est moindre que l’entrée sur l’indicateur( 1mv ou moins). 2- les senses ne sont pas installés. 3- le branchement de la cellule est incorrect 4- la cellule ou le circuit est brisé.

Err 1

Un mauvais programme dans checksum a été détecté.

Err 2

Perte de contrôle par le programme

Err 3

Erreur dans le test de la RAM

Err 4 et Err 5

Le NOVRAM s’est brisé durant le démarrage.