Cardinal 708

Éteindre l’indicateur, ouvrir le boîtier (côté droit), presser et tenir la switch de calibration en mettant l’indicateur à on.

Int= est affiché

Relâcher la switch

Peser sur enter jusqu’à ce que lod= s’affiche.

Peser enter  et entrer la valeur des poids échantillons et peser sur enter

Des segments s’affichent puis unld

Enlever les poids de la plateforme.

Peser enter

Peser enter jusqu’à ce que l’appareil revienne lui-même en mode de pesée.

Peser sur off, refermer le boîtier

Pour un ajustement du span(fine) :

Mettre l’appareil sous tension, tenir la switch de calibration et peser sur 1 pour incrémenter et 0 pour décrémenter la valeur

Calibration est terminée