CARDINAL 738

Appareil       éteint

Pour stainless, flipper switch.

Pour standard, changer jumper 2 à jumper 3

Allumer l’afficheur

Peser sur enter jusqu’à load

Appareil fait un bref test d’affichage puis écrit cap (valeur de la capacité)

Mettre la masse sur la balance, inscrire son poids et peser enter

Enlever les poids de la balance et peser sur enter

Appareil affiche unload

Peser sur enter jusqu’à done

Replacer le jumper ou la switch à la position initiale, éteindre puis rallumer l’appareil