Cardinal 758c

Ouvrir l'appareil, repérer la switch CAL, peser et tenir en même temps que vous allumez l'indicateur.

Utiliser HOLD/RELEASE pour changer d'option, UNITS pour changer de valeur, et ZÉRO pour incrémenter la valeur.

INT s'affiche.

Relâcher la switch CAL lorsque INT apparaît

Peser sur HOLD/RELEASE jusqu'à ce que vous arriviez à load .

Mettre les poids sur la balance, entrer la valeur et peser sur HOLD/RELEASE.

Unload s'affiche

Enlever les poids de la balance

Peser sur HOLD/RELEASE jusqu'à ce que vous arriviez à done.

Mettre l'appareil hors tension et le refermer. Rallumer et vérifier la calibration.

messages d'erreur

UnS	Le motion est présent pendant que l'appareil essaie de faire son power-up ou pendant qu'il fait son zéro.

-of-	Essaie d'afficher un nombre négatif plus grand -9,999 ou un nombre positif plus grand que 99,999.

0 CAP	La charge dépasse la capacité de la balance.

CALiB	Indique des données de calibration enregistrées inappropriées, une calibration est nécessaire.

A FAiL	Le circuit A/D s'est brisé. Consulter le vendeur.

HELP A	Le micro processor a arrêté de recevoir le signal du circuit analogue. Pour corriger, enlever les poids de la plateforme et fermer l'indicateur et  le rallumer.

TrL	Indique une tentative de mettre à zéro un poids dépassant la valeur du zéro.voir le zéro tracking range.

Lo bAt	La batterie est faible. Changer la batterie et recharger celle-ci.