EATON

model 610

Mettre la balance à ON et laisser réchauffer pendant quelques minutes.

Enlever la vis de calibration du panneau du devant.

Mettre les poids et les enlever.

Faire un zero dans le mode normal et peser le plus pesant des poids connus disponible ou un poids que vous utiliserez le plus souvent pour la balance.

Lire la valeur sur l'afficheur, si c'est différent du poids d'échantillon, ajuster avec le trim pot du panneau du devant.

Enlever les poids du plateau et regarder si la balance revient à zéro. Refaire un zero si nécessaire.

Répéter les étapes plusieurs fois à partir de l'ajustement du trim pot jusqu'à ce que le poids affiché soit le même que les poids échantillon.

FIN