TECH TIP

APPAREIL :        MARQUE : ESIT						DATE : 6-03-02

MODÈLE : PWI

## SUJET :  (PARTIE DE L’APPAREIL EN DÉFAUT) :

ERREUR DANS LE LIVRE VERS 2.02

### PROBLÈME

LE PIN OUT DU RELAY CÂBLE N’EST PAS BON

### SOLUTION

LE BON EST CELUI-CI

RELAY CÂBLE : 8 OUT/ 2 IN

25  PIN FEMALE        25 PIN FEMALE

PWI		   RELAY

- 22 TEST IN, ENABLE

- 14  ZEROISE IN2

- 17 OUT 1

- 4 OUT 2

- 16 OUT 3

- 3 OUT 4

- 15 OUT 5

- 2 OUT 6

- 10 OUT 7

- 1 OUT 8

13. 	          6,7,8,19,20 GND

OUT 0

OUT 1

GND

PWI

RELAY