TECH TIP

APPAREIL :        MARQUE : ESIT						DATE : 6-03-02

MODÈLE : PWI

## SUJET :  (PARTIE DE L’APPAREIL EN DÉFAUT) :

BRANCHEMENT SORTIE RS 485

### PROBLÈME

SI LA SORTIE RS NE FONCTIONNE PAS

### SOLUTION

S’ASSURER QUE LA PIN 5 DE U16 EST AU GROUND SUR LE MAIN BOARD