CODES D'ERREUR

ERROR 1	Signal du poids est trop haut, changer la division.

ERROR 2	Signal du poids est trop bas, changer la division ou les graduations.

ERROR 3	Ne peut faire le span, pas assez de différence entre le zéro et le poids du 		span.  Recalibrer.

ERROR 6	Error de linéarité sur la loadcell. Vérifier la cellule ou le filage.

ERROR 12	La valeur du poids est négative. REZERO. Vérifier la loadcell ou le filage.

ERROR 14	Le poids n'est pas stable. Vérifier le filage, loadcell ou les filtres.

ERROR 31	Le poids dépasse la capacité maximum de la balance. Vérifier l'excédant 		et recalibrer.

ERROR 33	Pas de variation dans les entrées consécutives.

ERROR 45	Erreur de communication. Vérifier le filage RS232.

ERROR 50	Ne peut accéder aux données de l'EEPROM, effacer l'EEPROM, vérifier 		les switchs.

ERROR 51	Ne peut écrire dans le NOVRAM. Vérifier la switch CAL.

ERROR 60	Entrée non compatible avec le setup. Reseter les paramètres ou 			recalibrer.

ERROR 61	La quantité est trop haute. Réduire la quantité ou les poids tests.

ERROR 62	La quantité est trop basse. Augmenter la quantité ou les poids tests.