FAIRBANKS

M90-5150

Appuyer 2 fois sur "switch" calibration sur le board

"Cal" apparaîtra

Appuyer sur "Enter"

Le compte interne sera affiché

Appuyer 2 fois sur "Enter"

Recommencer au besoin

Vider le plateau

Monter la valeur pour monter le zéro ou l'inverse. Tare

Si le zéro est bon

Mettre la charge

Appuyer 2 fois sur la "switch" de calibration et sur "Enter"

Prenez note de la valeur du compte interne du zéro

Appuyer sur "Enter"

Changer la valeur selon la formule. Tare

Appuyer 3 fois sur "Enter"

Recommencer au besoin

Prenez note de la valeur du ocmpte interne du "span"

Fin

N.B. Augmenter le compte interne span pour baisser le poids sur la balance.

ZERO

SPAN