FAIRBANKS

Note :

Si cela ne fonctionne pas, les comptes internes sont peut-être "hors-range".  Il vous faudra le livre pour les ajuster.

H90-5150

Ouvrez l'indicateur et pesez 2 fois sur SW3

Affiche Cal 0

Pesez  (pour voir Cal 1), et pesez Enter

Vous verrez des comptes internes

Pesez zéro

Les comptes internes s'ajusteront  à 0 (+ ou –2)

Mettez vos poids, pesez Enter

Display marquera "Enter", puis "Test ld", puis marque un poids

Modifier le poids avec les flèches et UNIT, ensuite pesez Enter

Display marque "Enter", puis "Cap", puis la capacité

Pesez Enter 3 fois

Vous sortirez du mode Cal