FAIRBANKS

CTG-9850

Peser sur zero et le tenir

Peser sur sample et le tenir

Relâcher le zero

Relâcher le sample

Peser sur clear 2 fois

On entre en programmation

Cal est affiché dans quantité et un chiffre supérieur à zéro dans weight

OUI

Vider la balance et peser sur zero

Mettre un poids supérieur à 75% de la capacité totale de la balance

Et inscrire la valeur avec le clavier + peser sur enter

Peser 2 fois sur enter

Affiche recal

Affiche cal

La capacité et la graduation de l’appareil sont affiché

Peser sur sample

Balance affiche 0