FAIRBANKS

CTG - 9850

Commencer par sélectionner la balance que  vous voulez calibrer en pesant sur SCALE (vous avec le choix entre A,B, et C

Peser et tenir ZERO

Peser et tenir SAMPLE

Relâcher ZERO

Relâcher SAMPLE

On entre en programmation

Peser 2 fois sur CLEAR

Peser 2 fois sur SAMPLE

Peser sur ZERO

Mettre les poids et inscrire leurs valeurs avec le clavier

Peser 2 fois sur ENTER