Fairbanks HR-2500

Choisir le service menu.

Dans le service menu, choisir le calibration menu.

Entrer toutes les informations demandées dans ce menu.

Entrer la résistance des load cells

habituellement 350, 700 ou 1000

Vider la balance, sélectionner Calibrate et peser ENTER

À partir du menu de calibration, choisir TRIM CELLS et entrer le nombre de cellules à être trimmer

Mettre les poids sur la cellule choisie et peser et tenir sur les flèches UP et DOWN jusqu'à ce que le poids soit égal à  celui sur la cellule. (répéter pour chaque cellule)

Après que les cellules ont été trimées, choisir TRIM SECTIONS.

Placer les poids sur le centre de la section et peser et tenir sur les flèches UP et DOWN jusqu'à ce que le poids soit égal à  celui sur la section. (répéter pour chaque section).

Mettre les poids au centre de la plateforme. Et peser et tenir sur les flèches UP et DOWN jusqu'à ce que le poids soit égal à  celui  des poids échantillons.

Fin