FAIRBANKS

H90-5200C

N.B  Presser Gross/ Net

Pour sortir de calibration n’importe quand

Presser SW3 deux fois

Affiche CAL  0

Presser 1

# puis

## ENTER

Affiche les comptes internes

Enlever les poids de la base quand les comptes sont stables presser ENTER

Affiche 0   +/-  1

Si les comptes ne sont pas près de 0 presser ZERO

Affiche 0   +/-  1

Placer les poids sur la base quand les comptes sont stables presser ENTER

Affiche testLd

Entrer le poids avec le clavier et presser ENTER

Presser ENTER plusieurs fois pour terminer