Procédure de calibration

Good scale

GSC-9760

Mettez POWER à OFF

Assurez-vous que la switch "SW1" sur le main board est à "ON"

Pesez et tenez la touche "SAMPLE", mettez la balance à "ON".  Relâchez "SAMPLE".

Pesez sur "SET"

Pesez sur "SET"

Vous pouvez changer la capacité en pesant sur "SAMPLE". Pesez sur "SET" pour continuer.

Vous pouvez changer la graduation en pesant sur "SAMPLE". Pesez sur "SET" pour continuer.

Pesez sur "SET" (la balance fera son zéro).

Vous pouvez changer la valeur du poids de calibration en pesant sur "SAMPLE".  Mettez votre poids de calibration, et pesez sur "SET".

Vous avez terminé.

Compte interne

CXXXX-XX

DXX

L0000

LXXXX