GSE 550/570

À partir du mode de pesée. Faire 100 « SELECT » 23640 (ou  54321)  «ID »  « ENTER »

Peser ENTER

Affiche ENTER=CAL!

Affiche NEW ZERO?

Peser enter

Entrer la valeur des poids, à l’aide du clavier numérique, que vous allez mettre.(si une erreur se glisse peser clear)

En pesant SELECT vous pouvez choisir entre

a) NEW ZERO?

b) last zero?

c) TEMP ZERO?

d) only zero?

e) cal reset

Une fois choisi et en s’assurant qu’il n’y a rien sur la balance, peser enter

Si votre choix est new zero?, adj’g zero est affiché puis ensuite keyin calwt

Une fois les poids sur la balance, peser enter

Affiche cal ok?

Peser enter pour accepter

Peser enter pour sauvegarder

Peser enter pour sortir de calibration