KILOTECH

# Ci-2001AS

Pour entrer en calibration, allumer l'indicateur et peser en même temps sur la switch "CAL" (panneau arrière)

Cal 1 : Capacité maximum

Cal 2 : Division minimum

Cal 3 : Ajustement du poids

Cal 4 : Calibration du "Zéro"

Cal 5 : Calibration du "Span"

- Incémente de 1 la valeur choisie

- Déplace d'un espace vers la  gauche

Kg/lb	Initialise la valeur choisie

PRINT  Saute au prochain menu

(ENTER)

Passer à "CAL 3" avec la touche "PRINT" pour ajuster le poids du "Span"

Passer à "CAL 4" avec le touche "Print"

Enlever les poids, peser sur "Print"

"GOOD" s'affiche et le programme va tomber en mode

"CAL 5"

Mettre les poids sur la balance et peser sur "ENTER"

Enlever les poids et peser "ENTER" pour sauvegarder

## FIN