KILOTECH

CI-2001A

Tenir la touche CAL à l’arrière et allumer l’appareil

Peser sur ENTER jusqu’à CAL 3

Peser sur ENTER

Vider la balance et peser sur ENTER

Charger la balance et peser ENTER

Affiche CAL 5 puis LOAD, mettre  la valeur en masse du poids inscrit à CAL 3

Affiche CAL 4 et UNLOAD

Dans CAL 3 se situe la valeur du poids à mettre pour faire le SPAN

pour augmenter le

chiffre

pour changer de

chiffre paramètre

ajustable

Affiche CAL 1

# CODE D’ERREUR

ERR 22	Programmation du poids pour le span en est bas de 10% de la capacité maximale.

ERR23	Programmation du poids pour le span est plus haut que la capacité maximale.

ERR24	L’appareil n’est pas assez sensible pour effectuer la calibration, grossissez votre graduation. (moins de 1uv/ graduation)

## Dans la calibration du zéro : ---------- signifie que la valeur d’entrée de l’appareil est trop basse pour effectuer un zéro.

Dans la calibration du span : ---------- signifie qu’il n’y a pas assez de poids sur l’appareil pour effectuer une calibration.