Kilotech

CI-2001A

Tenir la touche "CAL" à l'arrière et allumer l'appareil

Dans "CAL 3" se situe la valeur du poids à mettre pour faire le "span"

 Pour augmenter le 	chiffre

 Pour changer de chiffre, 	paramètre ajustable.

Affiche "CAL 1"

Peser sur enter jusqu'à "CAL 3"

Peser sur "Enter"

Affiche "CAL 4" et "Unload"

Vider la balance et peser sur "Enter"

Affiche "CAL 5" puis "LOAD", mettre la valeur en masse du poids inscrit à "CAL 3"

Charger la balance et peser "Enter"

# CODES D'ERREURS

Err 22	Programmation du poids pour le "span" est en bas de 10% de la capacité maximale.

Err 23	Programmation du poids pour le "span" est plus haute que la capacité maximale.

Err 24	L'appareil n'est pas assez sensible pour effectuer la calibration, grossissez votre graduation (moins de 1UV/Graduation)

Dans la calibration du "Zéro" : ____ signifie que la valeur d'entrée de l'appareil est trop basse pour effectuer un "Zéro"

Dans la calibration du "Span" : ____ signifie qu'il n'y a pas assez de poids sur l'appareil pour effectuer une calibration.