TECH TIP

APPAREIL : MARQUE : KILOTECH DATE : 27/01/05

MODÈLE: CI 2001 A (Plastique)

SUJET : Sensible à la statique

#### PROBLÈME

#### Lorsqu'il y a de la statique, l'indicateur tombe en erreur 02 et affiche des "8888".

#### SOLUTION

#### Changer le convertisseur AD 1477AN;

#### Enlever le "shield" dans la "plug" de cellule;

#### Installer une courroie d'attachement à la cellule.

#### Simon Brulotte