kilotech CTR 5000

Cette calibration est pour les kilotech qui n'ont pas de pot span.

allumer en tenant WS pendant 15 sec.

peser sur ZERO

peser sur WS

peser sur ZERO

éteindre la balance

rallumer en pesant WS pendant 1 sec

entrer la valeur du poids de calibration à l'aide des touches ZERO et SAMPLE ÉCHANTILLON.

mettre les poids et attendre la stabilité

peser WS

enlever les poids

éteindre et rallumer

FIN