KILOTECH

KILOLAB KLP-150

Peser "ON/OFF"

0,0 devrait apparaître

Peser sur "ON/OFF" jusqu'à ce que le compte interne apparaisse

Le compte devrait se situer entre 300 et 1300

Mettre 100g, attendre le compte final

Compte de ± 1300

Appuyer sur "ON/OFF"

0000 devrait apparaître

Peser sur "g / oz"

1000 devrait apparaître

Peser sur "ON/OFF"

Si 5110 n'apparaît pas, modifier le compte par les touches "g / oz et tare"

5110 devrait apparaître

Appuyer sur "ON/OFF"

Si le compte n'est pas de 8255, ajuster avec "g / oz et tare"

8255 devrait apparaître

Appuyer sur "ON/OFF"

HII apparaît et s'éteint par la suite.

Redémarrer la balance avec "ON/OFF"

0,0 devrait apparaître

Vérifier la calibration

# FIN