KILOTECH

Modèle SW (1ere génération)

Ouvrir la plaque sous la balance pour localiser le bouton de calibration

Tenir le bouton en allumant la balance

Affichage clignote « cal »

3 fois et s’éteint

ON/OFF

Load

Mettre la pleine capacité sur la balance, attendre la stabilité et peser sur ON/OFF

Affiche « END » et ensuite s’éteint.

Zéro

Balance retourne en mode normal

Fin