KILOTECH

KPS 60

Tenir bouton "MODE" et "ON/OFF"

Quand la lecture se stabilise, appuyer sur "ON/OFF" pour confirmer le "ZÉRO"

Déposer 20kg sur la balance. Lorsque la lecture se stabilise, appuyer sur "ON/OFF" pour confirmer le 20kg.

Déposer 40kg sur la balance. Quand la lecture est stable, appuyer sur "ON/OFF" pour confirmer le 40kg

Déposer 60kg sur la balance. Quand la lecture est stable, appuyer sur "ON/OFF" pour confirmer le 60kg. "Pass" sa fiche et la calibration est terminée.