KILOTECH ND-300

(2ème Génération)

Calibrage

Derrière l'indicateur, en bas à droite, glisser l'interrupteur de calibrage.

Appliquer l'alimentation et l'afficheur affichera "CAL" trois (3) fois puis rien (blank).

Presser la touche "ON/OFF", l'afficheur montre "ULOAD"

S'assurer que le plateau est vide

Presser la touche "ON/OFF" encore, l'afficheur montre "LOAD"

Mettre 300 kg ou 600 lbs sur le plateau selon l'unité de mesure : Soit en livre ou en kilogramme à l'allumage.

Après un délai de 5 secondes, presser "ON/OFF" encore, un décompte se fera de 9 à 0.

Enlever les poids étalon puis remettre l'interrupteur en position de pesage.