NOUVEAU PRODUIT

Description :

Marque : 	Kilotech	Modèle : 	ND-300

Capacité : 	300 kg ou 600 lbs	Graduation : 	0.1 kg et 0.2 lb

Type d'appareil : 	Colonne	nmax : 	3 000

SWA : 	AM-4863	emin :

Spécification :

Alimentation : 	110 ac ou 220 v AC	AC		DC		Batterie

Dimension du boîtier : 	6 ¾" x 9 ¼"	Type de fusible : 	T250mA 250v courte

Dimension du plateau : 	18" x 25 ½"	Sensibilité :

Excitation : 	     	Signal maximum :

Signal minimum : 	     	Type de clavier : 	4 touches

Type d'affichage : 	Vacuum fluorescent 5 digits

Température d'opération : 	- 100C à + 400C

Type d'environnement :

Option :

0

0

0

Nombre de port de sortie série : 	RS232		RS 485		RS422

Nombre de port de sortie parallèle :

0

Option 0-10v : 	Oui 		Non

Option 4-20 mA : 	Oui 		Non

Y-a-t-il des set points  : 	Oui 		Non

Weigh in/ Weigh out : 	Oui 		Non

Sortie BCD : 	Oui 		Non

Batching : 	Oui 		Non

Sortie TTL : 	Oui 		Non

Sortie current loop : 	Oui 		Non

Peak & Hold : 	Oui 		Non

Compteuse : 	Oui 		Non

Peut être légal : 	Oui 		Non

Autres particularités : 	Cellule CAS BC-300NF  47BPN0101. Attention au buttoir de protection qui 	ne sont pas ajustés.

Évaluations :

Points forts :

Points faibles : 	Indicateur pas étanche et sous-plateau en foam pas durable. Pas de protection 	pour la cellule.

Vérification du nouveau produit effectué par : 	André Gosselin	Date : 	9 févirer 2005

Copie conforme :

T.Riv.	Lévis	Laval	Rim.	Chic.