KILOTECH ND-300

(1ère Génération)

Calibration






















Derrière l'indicateur, en bas à droite, glisser l'interrupteur de calibrage.





Appliquer l'alimentation, l'afficheur montre "CAL" trois fois puis rien (blank).





Presser la touche "TARE", l'afficheur indique les counts internes. À l'aide du potentiomètre variable, ajuster la valeur à 2 000 ± 200 counts.





Presser la touche "ZERO".





Presser la touche "ON/OFF", "CAPA 1" apparaît à l'afficheur.





Si vous désirez mettre l'unité de mesure par défaut en kilogramme, presser la touche "TARE" jusqu'à ce que 4 apparaisse sur l'afficheur. Si vous désirez mettre l'unité en livre par défaut, presser "TARE" pour avoir 8 sur l'afficheur.





Presser "ZERO" et "ULOAD" apparaît





Presser "ON/OFF" et "LOAD" apparaît





Mettre la pleine capacité en poids étalon sur le plateau, 300 kg si l'unité par défaut est "kg" et 600 lb si l'unité par défaut est "lb".





Presser "ON/OFF", l'afficheur indique "END" puis rien (blank)





Enlever les poids étalon puis remettre l'interrupteur de calibrage en position de pesage








-54.8-


