KILOTECH

S-2000

Ouvrir le couvercle sur l’appareil (sous le plateau 1 et positionner la switch à cal)

Peser sur la touche « C » puis sur la touche 3

Avec le plateau vide et stable peser sur la touche « ADD »

Mettre la quantité de poids représentant la capacité maximale puis peser sur « ADD »

Repositionner la touche de cal à sa position initiale puis peser sur le chiffre « 0 » pour retourner en mode de pesée

End sera affiché

Load sera ensuite affiché dans la fenêtre weight

Stable sera affiché dans la fenêtre weight puis un décompte de 9 à 1 sera exécuté

Appareil affiche uload dans la fenêtre weight

# LORS DE LA CALIBRATION DU ZÉRO

LLLLL sera affiché si le zéro est trop bas

(comptes en bas de 100)

HHHHH sera affiché si le zéro est trop haut

(comptes en haut de 9900)