GOLD BRAND

SC SERIES

Enlever le couvert de protection de la switch CAL et positionner la switch à droite.

| C + 4 | SC-05P |  |  | SC-10P |  |  | SC-25P |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | METRIC |  | POUND | METRIC |  | POUND | METRIC | POUND |  |
| STEP 1 | 00 |  |  | 00 |  |  | 00 |  |  |
| STEP 2 | 00 | 80 |  | 01 | 81 |  | 02 |  | 82 |
| STEP 3 | 00 |  |  | 00 |  |  | 00 |  |  |
| STEP 4 | 00 |  |  | 00 |  |  | 00 |  |  |

Mettre l'appareil à ON

CAL va clignoter pour finalement s'effacer

Mettre le plateau et lire la valeur du zéro en pesant C et 5

C'est correct quand la valeur est entre 0 et 50,000 sur la colonne des comptes sur l'affichage.

Faire un zero en pesant la touche ZERO et mettre les poids à pleine capacité sur la balance.

Peser sur C et sur 4

C set s'affiche

Après avoir compléter les entrées en se référant au tableau ci-dessus, peser sur STORE.

END s'affiche

Vider le plateau et peser sur C et puis sur 3

ULOAD s'affiche et un décompte se fait de 9 à 0

LOAD	s'affiche

Peser sur SET

Mettre les poids à pleine capacité sur la balance et peser sur SET.

Un décompte s'en suit et END s'affiche

Si vous avez besoin d'un ajustement fine span: enlever les poids et peser sur 1, mettre les poids à pleine capacité.    (2 est affiché, faire le span en pesant sur 7(2 fois) pour décrémenter ou sur 7 et 9 pour incrémenter.

Vider le plateau et peser sur C et sur 0. la balance est en mode de pesée normale. Remettre la switch CAL dans sa position initiale.