HARDY INSTRUMENT

HI2151/20WC

Placer S3 (accessible par le panneau arrière) en mode CAL

Et presser la touche CAL (8)

Affiche   SETUP

# Puis        UNIT

Presser la touche flèche en haut (4) jusqu'à voir CAL sur l’afficheur

Affiche     CAL

# Presser ENTER

Affiche     HdCAL

# Presser ENTER

Affiche     ZERO

# Presser ENTER

Affiche          -

# Presser la touche Test/Clr (-)

# Affiche          0

## Enlever les poids sur la base

Quand la balance est stable Presser ENTER

Affiche    SPAn

Placer les poids sur la base et presser ENTER

Affiche          -

# Presser la touche Test/Clr (-)

Affiche   XX.XX

# Presser la touche Test/Clr (-)

Et avec le clavier entrer le poids

Affiche   XX.XX

# Presser ENTER

Enlever les poids sur la base et avec la touche flèche en haut (4)

Aller jusqu'à RETURN

Affiche  LinCor

Affiche  rEtUrn

# Presser ENTER

Affiche EndCAL

# Presser ENTER

# Et replacer S3 en mode normal