HOLBRIGHT

HB8210

Mettre la swicth cal à on

Peser sur CAL

Peser sur cal

PESER SUR ENTER

Entrer 123 puis enter

Peser sur enter

# NOUVELLE VERSION

# ANCIENNE VERSION

PESER SUR ENTER

UNE FOIS VIDE ET STABLE PESER SUR ZÉRO

PESER SUR ENTER

METTRE LES POIDS SUR LA BALANCE, ENTRER LA VALEUR AVEC LE CLAVIER NUMÉRIQUE ET PESER SUR ENTER

RETOURNE EN MODE DE PESÉE

Affiche pas-

Affiche DP

AFFICHE dn

AFFICHE CAL -0

AFFICHE END-0

AFFICHE C

AFFICHE CAL SPN PUIS L

AFFICHE COUNT

Entrer 21 puis enter

BALANCE VIDE ET STABLE, PESER SUR ZÉRO

PESER SUR CAL

ENTRER 22 PUIS ENTER

METTRE LES POIDS SUR LA BALANCE, ENTRER LA VALEUR AVEC LE CLAVIER NUMÉRIQUE ET PESER ENTER

RETOURNE EN MODE DE PESÉE

## POUR ZÉRO ET SPAN SUCCESSIF

Entrer 20 puis enter

FAIRE ENTER

Affiche cal 21

BALANCE VIDE ETR STABLE PESER SUR ZÉRO

AFFICHE CAL-0

PESER SUR ENTER

AFFICHE END-0

AFFICHE CAL  F22

AFFICHE CALSPN PUIS L

AFFICHE COUNT PUIS ENDSPN

AFFICHE CALSPN PUIS L

AFFICHE CAL F

AFFICHE END-0 PUIS RETOURNE EN MODE DE PESÉE

AFFICHE CAL-0

### POUR ZÉRO ET/OU SPAN

Affiche cal-f