HB 8212

Mettre la switch CAL à ON située à l'arrière.

Dans F60, ajuster les paramètres de filtres, de stabilité, de zero tracking et de zero range.

Dans F61, ajuster les paramètres du display rate, du power-on zero, de decimal place et de weight unit

Dans F62, ajuster la division minimum(1,2,5,10, 20,50)

Dans F63, ajuster la capacité maximum

F64: la calibration du zero => vider la balance et attendre la stabilité et peser sur ENTER.

Si réussie, message affichée = END-0

F65: calibration du span =>  mettre les poids sur la balance, entrer la valeur des poids et lorsque  stable peser sur ENTER.

CAL-0 s'affiche

Glisser la switch CAL dans sa position d'origine et refermer le couvert de protection.

FIN

Affiche CAL-SPN

Affiche END-SPN