HOWE RICHARDSON

SSD-900

Mettre la switch ON/OFF à OFF, et enlever le courant AC.

| capacité | SW2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | TOP | BOTTOM |
| 299.9LB | CLOSED | OPEN |
| 999.5LB | OPEN | OPEN |
| 1999LB | OPEN | CLOSED |

Enlever le couvert du dessus en enlevant les 4 vis qui le retiennent.

Vider la balance

Localiser la switch de calibration sur le circuit imprimé et le mettre en position ON

S'assurer que les 2 switch de capacité (SW2) sont correctement positionnées pour que la balance soit calibrée.

S'assurer que la switch de test est ouverte.

Mettre la switch ON/OFF à ON.

"C" s'affiche

Peser sur la touche ZERO

Les valeurs de poids recommandés s'afficheront mais vous pouvez aussi inscrire votre propre valeur avec la touche TARE jusqu'à ce que la valeur désirée s'affiche.

Placer les poids sur la balance

Attendre 10sec. et mettre la switch de calibration à OFF

Lorsque le poids s'affiche, enlever les poids, l'indicateur revient à zéro, replacer le couvert.