Procédure de calibration

Intercomp CS1500

Mettez-vous en kg, assurez-vous que le jumper sur le board est à CAL1.

Pesez sur "lb/kg" et "zéro" en même temps.

Pesez sur "enter" jusqu'à LL00.

Pesez "enter".

EE00 s'affiche.

LL00 s'affiche.

Il fait le zéro, puis la capacité s'affiche (ex: 1000)

Note : pour LL01, LL02 et LL03, vous devez mettre des poids grandissant.  Ex :LL01 250

LL02 500

LL03 1000

Pesez "enter".

LL01 s'affiche.

Mettez un poids, pesez "enter", entrez sa valeur, pesez "enter"

LL02 s'affiche.

Répétez l'opération précédente pour LL02 et LL03 en augmentant la valeur de vos poids.

Revient en mode pesé.