ISHIDA

MTC - 20

| C2 |  | Capacité | C2 |  | Capacité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | pour | 15000 lb / 6000 kg de capacité | A6 | pour | 150 lb / 60 kg de capacité |
| 40 | pour | 6000 lb / 3000 kg de capacité | G2 | pour | 60 lb / 30 kg de capacité |
| 09 | pour | 3000 lb / 1500 kg de capacité | 2B | pour | 30 lb / 15 kg de capacité |
| 95 | pour | 1500 lb / 600 kg de capacité | D7 | pour | 15 lb / 6 kg de capacité |
| 51 | pour | 600 lb / 300 kg de capacité | 7B | pour | 6 lb / 3 kg de capacité |
| 1A | pour | 300 lb / 150 kg de capacité |  |  |  |

Appuyez sur OFF

Appuyez sur sub et tare en même temps

Relâchez OFF

Relâcher  sub et tare

Indique C1 & XX

Faites en sorte que l'indicateur indique 3E (lb/kg pour incrémenter et sub/total pour se déplacer)

Appuyez sur TARE pour accéder au menu suivant

Indique C2 & XX

Référez-vous au tableau ci-dessus pour donner la valeur à C2 (lb/kg pour incrémenter et sub/total pour se déplacer)

Appuyez sur TARE pour accéder au menu suivant

Faites en sorte que l'indicateur affiche 94

Indique C3 & XX

Appuyez sur TARE pour accéder au menu suivant

Indicateur affiche GX ou lb x

| ##### RATIO | ##### DISPLAY |
| --- | --- |
| 1/5 | G 5 |
| ½.5 | G 2.5 |
| ½ | G 2 |
| 1/1 | G 1 |
| 1/5 | LB 5 |
| ½.5 | LB 2.5 |
| ½ | LB 2 |
| 1/1 | LB 1 |

G = Vous allez calibrer en kilogrammes
Lb = Vous allez calibrer en livres

Si l'indicateur ne "beep" pas et ne change pas d'écran, augmenter le GX, donc plus grande valeur de calibration

Enlevez les poids de la plate-forme

Ishida recommande de répéter l'étape à partir de l'astérisque pour une meilleure calibration

Une fois terminée, appuyez sur S6 (push buttom à l'intérieur) pour enregistrer

L'indicateur serait SUPPOSÉ faire un "beep" lorsque accepté. La plupart ne le font plus. Appuyez plusieurs fois pour être sur

Éteindre et vérifier

Peser sur kg · lb pour mettre la valeur que vous voulez. Ce code ajuste le ratio   
poids de cal		Fiez-vous sur le tableau.

capacité

Ex.: si vous choisissez G2, vous devez mettre 30 kg pour calibrer une balance d'une capacité de 60 kg.

Une fois votre ratio choisi,  peser sur "TARE"

Marque une valeur.

Peser sur "ZÉRO".

Devrait marquer 2000.

Devrait vous marquer un compte interne d'environ 17 000.

Mettez vos poids de CAL selon le ratio que vous avez choisi, et pesez sur "TARE".

