JADEVER JCA / JWA

Procédure de calibration

Balance à OFF

Tenir M+ et mettre à ON

Inscrit CAL 0

Une fois stable, peser sur ZÉRO

Fait son ZÉRO et ensuite affiche CAL 1    X

Suivre la procédure qui s'applique à votre cas

Mettre le poids demandé,

Peser ZÉRO,

Mettre le 2è poids demandé,

Peser ZÉRO,

Mettre le 3è poids demandé,

Peser ZÉRO

Mettre vos poids, une fois stable, entrer leur valeur et peser ZÉRO

CAL 2

Peser ESC et enlever les poids

Marque PASS

Reviens en mode poids

Peser FUNC

Reviens en mode poids