Jadever

JWA 6K – 15K – 30K

Dévisser screw de sécurité

Peser sur On 1/O

Peser 3 sec. sur Mode/Func

Appuyer sur zéro pour le calibrer (le zéro)

Cal devrait apparaître, si n'apparaît pas, aller le chercher avec M+ ou M-

S'assurer que le plateau est vide

Une fois la calibration du zéro terminée, 0.000kg devrait apparaître

Mettre votre poids de calibration (span) sur le plateau.  Si le poids affiché n'est pas le bon, le modifier avec Hi ou Lo

Pesez sur zéro pour calibrer le span

Votre poids devrait être affiché.  Enlevez vos poids.  Il est possible que ce ne soit pas identique, et qu'un nombre soit inconnu.  Une fois enlevé, appuyez sur Mode/Func

Vérifiez la calibration