Jadever JCE 30K

Procédure d'étalonnage

Tenir "SMPL" en allumant

Affiche   0   0

Entrer 11 puis "SMPL"

Affiche : CAL 0 kg

Le zéro flash.

Peser sur 1 pour choisir la valeur à mettre (valeur fixe), mettre votre poids et peser sur le point ()

Affiche : PASS

Peser sur "SMPL" puis sur zéro pour sortir.