JADEVER JWE-15k

Procédure de calibration

Balance à OFF

Tenir enfoncé MC/set et mettre à ON

Inscrit "CAL"

Peser M+/MR

Le display se met à "scroller" lentement

Bref : 5, CAL, 10, CAL, 15, CAL,…

Lorsque vous voyez la valeur de calibration que vous utilisez, mettre vos poids

Balance se calibre et inscrit "PASS"

Enlever vos poids et peser sur Zéro

Revient en mode poids