Jadever NWT

Mettre la balance à OFF

Appuyer sur ZERO

Tenir la touche ZERO et allumer la balance

Un compte inter s'affiche

Indique : CAL

Peser sur TARE

ZERO clignote sur l'affichage suivit par le tiers de la capacité maximum

Peser et tenir TARE, 2/3, full et le 1/3 de la capacité s'affichera

Mettre les poids de la même valeur que la sélection affichée et peser sur ZERO

La calibration est terminée pendant que PASS s'affiche

Peser sur UNIT pour retourner au mode de pesée normale

FIN